## List1
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/750-2025
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Proizvođač, model i kataloški broj
1. | FOKUSIRANI UDARNI VAL | komad | 1
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama:
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost:
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |  | ZADOVOLJAVA DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ( označiti bojom i rednim brojem te upisati broj stranice) ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1 | Zaslon osjetljiv na dodir visoke osjetljivosti, u boji, dijagonale min. 8,4'', s mogućnošću upravljanja u latex rukavicama
2 | elektroakustični s fokalnom zonom 5x5x35mm +-5%
3 | intenzitet min. 0,65 mJ/mm
4 | Frekvencija udaraca 1 - 25 Hz
5 | 27 predprogramirana terapijska protokola s navigacijom prema dijelu tijela
6 | Integrirani sustav za servisnu nadogradnju putem USB priključka
7 | Integrirana enciklopedija za navođenje terapeuta s opisima i slikama
8 | Izbornici na hrvatskom jeziku
9 | Načini rada: kontinuirani i sekvence
10 | Mogućnost kreiranja i upisivanja 100 i više korisničkih protokola
11 | Aplikator s kontrolama intenziteta, frekvencije i broja udaraca
12 | garantirani maksimalni intenzitet tijekom cijelog životnog vijeka aplikatora
13 | Broj udaraca aplikatora - min. 3 milijuna
14 | Brza izmjena aplikatora nakon isteka radnog opsega
15 | podesiva dubina prodiranja putem min. 3 transmitera (0-35mm, 15-50mm, 30-65mm)
16 | integrirana kolica s kotačima