## List1
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/77-2026
TROŠKOVNIK - Centralna monitorska jedinica
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Komercijalni naziv ponuđenog predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Centralna monitorska jedinica |  | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez PDV-a: | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Cijena ponude u EUR s PDV-om: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
R.B. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | ZADOVOLJAVA DA/NE | Specifikacija ponuđenog proizvoda | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije (u kolonu upisati broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđenje opreme ili predstavnik ili zastupnik ili distributer proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog traženog zahtjeva odnosno nuđenje bolje tehničke izvedivosti za ponuđenu opremu, za sve stavke troškovnika
1. | Centralna monitorska jedinica
1.1. | Centralna monitorska jedinica za udaljeno praćenje stanja pacijenata, kompatibilna s postojeće instaliranim Mindray EPM i UMEC monitorima vitalnih funkcija
1.2. | Windows 10 korisničko okruženje
1.3. | Centralna monitorska jedinica kontinuirano prikuplja podatke s monitora vitalnih funkcija, telemetrije te ih prikazuje na zaslonu i sprema ih u memoriju
1.4. | Jednostavno zaprimanje/otpuštanje pacijenata s naprednim podešavanjem alarma
1.5. | Dvosmjerna komunikacija od centrale prema monitorima vitalnih funkcija i sustavu za telemetrijski nadzor te obratno
1.6. | Spajanje minimalno 64 pacijenta istovremeno
1.7. | Sustav podržava minimalno 2 spojena zaslona, minimalne rezolucije 1920x1080 piksela
1.8. | Prikaz minimalno 36 pacijenata na jednom zaslonu; minimalno 8 krivulje po pacijentu na zajedničkom prikazu pacijenata; minimalno 12 krivulja u pojedinačnom prikazu pacijenta
1.9. | Korisnički podesivo sučelje
1.10. | Prikaz ST segmenta tjekom poslijednjih 240 sata
1.11. | Hemodinamske i ventilacijske kalkulacije
1.12. | Minimalno 240 h trendova
1.13. | Minimalno 240 h potpunog prikaza krivulja za sve parametre
1.14. | Minimalno 8 h minitrendova za svaki parametar
1.15. | Automatsko memoriranje i prikaz minimalno 3000 posljednjih događaja
1.16. | Kod aktiviranja alarma se bilježi 16-sekundni zapis krivulja koji uključuje prikaz prije i poslije alarma
1.17. | Minimalno tri kategorije alarma
1.18. | Eksportiranje podataka u bolnički informatički sustav preko HL7 protokola
1.19. | Povezivanje alarmnog sustava preko HL7 protokola
1.20. | Ispis podataka preko mrežnog laserskog pisača; opcionalno moguće spojiti termalni 3-kanalni pisač
1.20. | Jamstveni rok minimalno 2 godine
1.20. | Komplet uključuje: radna stanica s instaliranim i podešenim programskim paketom za centralni nadzor pacijenata, miš, alfanumerička tipkovnica, mrežni laserski pisač crno-bijeli, 1 zaslon 24" dijagonale TFT LCD ili LED, kablovi za napajanje i povezivanje potrebni za normalan rad sustava, UPS - uređaj za besprekidno napajanje, upute za rukovanje na hrvatskom jeziku, sva oprema potrebna za spajanje monitora vitalnih funkcija s centralnom monitorskom jedinicom
___________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum