## Sheet1
Prilog 4
Tehničke specifikacije: TCD uređaj
RB | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
Naziv proizvođača:
Model:
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | Doppler
1.1. | Digitalni doppler
1.2. | min.2-kanala
1.3. | min.2 ulaza za sonde za svaki od kanala
1.4. | minimalno do 9 spektralnih prozora
1.5. | 1, 2 MHz PW
1.6. | 4, 8 MHz PW/CW
1.7. | 16 MHz PW
1.8. | Daljinski upravljač
1.9. | Simultano upravljanje i grafičkim operativnim sučeljem i Doppler uređajem
1.10. | Automatska detekcija sondi od strane softwarea
1.11. | Mogućnost exporta nalaza u ASCII mod
1.12. | Veza s računalom preko LAN (ethernet) sučelja
1.13. | Daljinski upravljač se ponaša kao miš računala
1.14. | Software s grafičkim operativnim sustavom
1.15. | Težina samog uređaja: maksimalno do 3 kg
1.16. | Držač za sonde
1.17. | Svi ulazi za sonde moraju biti ravnopravni - bilo koja od sondi se može spojiti na bilo koji ulaz
2. | Sonde (ručne)
2.1. | 2 MHz, min. duljina kabela 2 m - 1 kom
3. | M-Mod
3.1. | Za 1, 2, 4, 8 MHz sonde
3.2. | Minimalno 8000 mikrodubina „Microgates“
3.3. | Brzine mjerljive minimalno 1200 cm/s
4. | Analogni ulazi i izlazi
4.1. | min. 8 analognih ulaza
4.2. | min. 4 analognih izlaza
5. | Software za rutinske pretrage
6. | Software za bilateralni monitoring (2 kanalni)
7. | Software za detekciju embolija
8. | Potpuna baza podataka pacijenata i čitanje nalaza na bilo kojem PC kompatibilnom računalu
9. | Otvorena licenca (bez zaštite) software-a za rad i analizu na bilo kojem i neograničenom broju Windows baziranih računala
10. | Obavezna mogućnost nadogradnje:
10.1. | DICOM – povezivanje na bolnički sustav
10.2. | Software za testiranje Evoke Flow-a
10.3. | Software za automatsku diferencijaciju ili razlikovanje embolija
10.4. | Software za CO2 test/VMR Test
10.5. | Sonde (ručne):
10.5.1. | 4 MHz
10.5.2. | 8 MHz
10.6. | Set za monitoring s obaveznim karakteristikama:
10.6.1. | Dvije multifrekventne sonde od 2 + 2,5 MHz
10.6.2. | Dva specijalna pričvrščivača za sonde za monitoriranje
10.6.3. | Vrpca za glavu se na tri različita mjesta može pričvršćivati
10.6.4. | Za glave opsega od 55 do 74 cm
10.6.5. | Vrpca je proizvedena od bio-kompatibilne plastike
11. | Računalni sustav
11.1. | RAM: min. 8GB
11.2. | Tvrdi disk: minimalno 500 GB
11.3. | Minimalno 22“ monitor
11.4. | Kabel za povezivanje doppler – PC
11.5. | Grafički operacijski sustav kompatibilan sa softverom za doppler uređaj
11.6. | Pisač
12. | Kompatibilnost
12.1. | Uređaj obavezno mora biti kompatibilan sa sondama u vlasništvu naručitelja: Ručne sonde od 2 MHz, 4 MHz i 8 MHz