| 1. | Analizator plinova u krvi 2 kom | Potvrda tehničkih specifikacija (DA/NE) | Potvrda traženih karakteristika (obvezno upisati broj stranice iz priloženog katalog ili prospekta ili tehničke dokumentacije proizvođača ili izjave proizvođača/ovlaštenog zastupnika s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | POC sustav (analizator za dijagnostiku acidobaznog statusa, elektrolita, glukoze, latata I co-oximetrije uz pacijenta) |  |  |
| 1.2. | Parametri: |  |  |
|  | Acido-bazni status (pO2, pCO2, pH) |  |  |
|  | Elektroliti (Na+, K+, Ca++, Cl-) |  |  |
|  | Metaboliti (Glukoza, Laktati) |  |  |
|  | CO-oximterija (tHb,sO2,O2Hb,HHb,COHb,MetHb, nBili) |  |  |
|  | pH u pleuralnoj tekućini |  |  |
| 1.3. | Uzorak: Puna krv, šprica i kapilara, pleuralna tekućina, dijalizat |  |  |
| 1.4. | Volumen uzorka: 100 µL |  |  |
| 1.5. | Mjerni spremnici: 3 neovisne kasete (mjerna kaseta, wash/waste kaseta, kaseta automatske kontrole kvalitete) Mjerna kazeta mora sadržavati uz reagens i senzore/elektrode |  |  |
| 1.6. | Vrijeme analize: 60 sec. |  |  |
| 1.7. | Veličina mjernog spremnika: 100/ 250 /400/ 750 |  |  |
| 1.8. | Rok trajanja mjerne kasete i kasete za automatsku kontrolu kvalitete: 28 dana |  |  |
| 1.9. | Automatsko upravljanje ugrušcima |  |  |
| 1.10. | Touch screen (ekran osjetljiv na dodir) u boji |  |  |
| 1.11. | Sustav kontrole kvalitete: ručni unos – ampule za kontrolu kvalitete ili kaseta za automatiziranu kontrolu kvalitete: tri razine kontrole kvalitete za sve parametre |  |  |
| 1.12. | Ugrađen pisač i bar – code čitač |  |  |
| 1.13. | Automatska kalibracija svih parametara |  |  |
| 1.14. | Specifikacija parametara: |  |  |
|  | pH 6.500 – 7.800 |  |  |
|  | pCO2 mmHg 5.0 – 200.0 |  |  |
|  | pO2 mmHg 10.0 – 700.0 |  |  |
|  | Na+ mmol/L 100.0 – 200.0 |  |  |
|  | K+ mmol/L 0.50 – 15.00 |  |  |
|  | Ca++ mmol/L 0.20 – 5.00 |  |  |
|  | Cl- mmol/L 65.0 – 140.0 |  |  |
|  | Glucose mmol/L 1.1 – 41.6 |  |  |
|  | tHb g/L 20 – 250 |  |  |
|  | nBili umol/l 34-513 |  |  |
|  | kPa 0.67 – 26.66 |  |  |
|  | kPa 1.33 – 93.32 |  |  |
| 1.15. | Kalibracija u jednoj točki svakih 30 minuta, kalibracija u dvije točke svakih 2 sata, potpuna kalibracija svakih 8 sati |  |  |

| ______________________________________ |  |  | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja |
|  |  |  | _______________________________ |
|  |  |  | Mjesto i datum |