## TROŠKOVNIK (2)
Prilog 4
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/294-2026
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (obvezno upisati broj stranice iz priloženog katalog ili prospekta ili tehničke dokumentacije proizvođača ili izjave proizvođača/ovlaštenog zastupnika s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi)
1. | Zidni kanal za 3 kreveta - Zidna nadkrevetna jedinica
Naziv proizvođača:
Zaštićeno ime i kataloški broj:
1.1. | Zidna nadkrevetna jedinica za tri kreveta, duljine minimalno 5000 mm, za smještaj utičnica medicinskih plinova i struje, s integriranom rasvjetom, visine maksimalno 30 cm i dubine maksimalno 15 cm
1.2. | Materijal izrade: aluminij
1.3. | Ulaz instalacija sa gornje strane nadkrevetne jedinice
1.4. | Zaobljeni kutovi i integrirane utičnice omogućuju lako čišćenje i dezinfekciju. U slučaju spojeva, isti trebaju biti zaštičeni gumenim brtvama
1.5. | Indirektno LED svjetlo ugrađeno u gornjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, temperature boje minimalno 3000 K i minimalne svjetlosne snage 5100 lumena. Paljenje svjetla preko sklopke na zidnoj nadkrevetnoj jedinici. (2 komada)
1.6. | Direktno LED svjetlo ugrađeno u donjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice za svaki krevet, temperature boje minimalno 3000 K i minimalne svjetlosne snage 1600 lumena. Paljenje svjetla preko sklopke na zidnoj nadkrevetnoj jedinici, za svako svjetlo zasebna sklopka.
1.7. | Električne instalacije: -18x 230V - 6x izjednačenje potencijala - 6x RJ45 - 3x slobodno mjesto s poklopcem za mogućnost dodatne ugradnje el. utičnice ili poziva sestre
1.8. | Instalacije medicinskih plinova: - 3x kisik
1.9. | Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
1.10. | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
1.11. | Standardna šina za ovjes medicinske opreme duž cijele prednje plohe zidne nadkrevetne jedinice, nosivosti minimalno 5 kg/m
1.12. | Zidna šina za montažu ispod zidne nadkrevetne jedinice, u duljini kanala (+/- 10%), s montažom na visini 120 cm od gotovog poda ili prema projektu.
1.13. | Dvostruka zglobna ruka za prihvat ekrana ili monitora vitalnih funkcija, minimalne duljine 200 mm , s rotacijskim zglobovima i podesivom frikcijskom kočnicom te kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg (3 komada)
1.14. | Infuzijski stalak na izvlačenje za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva minimalno od 1000 do 1800 mm. (3 komada)
1.15. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike
2. | Protokomjer 16L - šinski
Naziv proizvođača:
Zaštićeno ime i kataloški broj:
2.1. | Regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika za svaki krevet
2.2. | Montaža na medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm. Montaža i demontaža bez upotrebe alata
2.3. | Konekcijsko crijevo za kisik minimalne duljine 1500 mm, odvojivo od protokomjera kisika, u bijeloj boji kao oznaka kisika
2.4. | Aluminijsko kućište protokomjera
2.5. | Izlazni priključak dimenzije M34x1,5
2.6. | Adapter M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje
2.7. | Mogućnost odabira boje prednje ploče u minimalno 15 RAL boja
2.8. | Medicinski proizvod klase II b
______________________________________ |  |  | ________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum