## TEHNIČKA SPEC. - MAGNET
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red.br. | Tehnički opis | Potvrda tehničkih karakteristika DA / NE | Broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
1. | UREĐAJ ZA MAGNETOTERAPIJU SA DVA LEŽAJA
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | uključen generator za magnetoterapiju sa kolicima
2. | Automatsko i robotizirano pokretanje solenoida
3. | Tri ili više potpuno neovisna kanala koji kontroliraju rad min. šest ili više izlaza na koje je moguće spojiti šest ili više solenoida i fleksibilnih aplikatora
4. | Mogućnost istovremenog rada sa solenoidima i sa fleksibilnim aplikatorima
5. | uključena dva ili više anatomska ležajeva dimenzija 185-205cm(duljina)x55-75cm(širina)x70-90cm(visina)
6. | uključena dva ili više robotizirana solenoida promjera 80cm ili veći
7. | uključena dva ili više fleksibilna aplikatora sa ugrađenim motorom za vibracijski efekt
8. | Svjetlosno i zvučno upozorenje pri radu magneta
9. | Frekvencija u rasponu od 0.5 do 100Hz
10. | Intenzitet magnetskog polja u rasponu od 5% do 100% u koracima od 5%
11. | Intenzitet magnetskog polja solenoida min. 0,0085T (85 gauss)
12. | Broj slobodnih mjesta za programiranje: 200 ili više
13. | LCD ekran na dodir
14. | Anatomski prikaz dijelova tijela
15. | Integrirani softver, protokoli i dijagnoze na hrvatskom jeziku
16. | Vrijeme tretmana od 1 do 99 min ili kontinuirano
17. | Spremljeni protokoli bazirani na znanstvenim dokazima
18. | Ovlaštenje od proizvođača za zastupanje
19. | Ovlaštenje od proizvođača za servis
20. | Medicinski CE certifikat
21. | 24 mjeseca jamstva ili više